## Slide 1: Bilans kosztów i strat w laboratorium. Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium.
Katarzyna Ulas

## Slide 2: Akredytacja Laboratorium Badawczego w Polskim Centrum Akredytacji – wymagania, oraz wytyczne do potwierdzenia kompetencji Laboratorium.
Akredytacja – termin akredytacja oznacza postepowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację.
W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą laboratoria oraz różne podmioty gospodarcze i instytucje inspekcyjne jest Polskie Centrum Akredytacji.
Polskie Centrum Akredytacji prowadzi działalność akredytacyjną na mocy ustawy z dnia 30.08.2002 r. o Systemie Oceny Zgodności.

## Slide 3: Ustawa o systemie zgodności
Art. 1. [Zakres regulacji]
1. Ustawa określa: 1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów, jak również procesów ich wytwarzania, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia oraz środowiska;
2) zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji;
3) sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych laboratoriów;
4) zadania Polskiego Centrum Akredytacji;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności oraz organy właściwe w tych sprawach.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264).

## Slide 4: Ustawa o systemie zgodności
Art. 2. [Cele ustawy]Celem ustawy jest: 1) eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska;
2) znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego;
3) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty.
Art. 3. [System oceny zgodności]System oceny zgodności tworzą: 1) przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania oraz specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów i procesów ich wytwarzania;
2) przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.
Art. 4. [Uczestnicy procesu oceny zgodności]W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria.

## Slide 5: Ustawa o systemie zgodności
Art. 5. [Definicje]Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) wyrobie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu, z wyjątkiem artykułów rolno-spożywczych oraz środków żywienia zwierząt;
2) wprowadzeniu do obrotu – należy przez to rozumieć przekazanie wyrobu po raz pierwszy w kraju: użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera;
3) oznakowaniu CE – należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami;
4) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe;
5) upoważnionym przedstawicielu – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii Europejskiej, wyznaczoną przez producenta do działania w jego imieniu;
6) jednostce kontrolującej – należy przez to rozumieć jednostkę dokonującą sprawdzenia projektu wyrobu, wyrobu lub procesu jego wytwarzania oraz ustalenia ich zgodności z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;

## Slide 6: Ustawa o systemie zgodności
Art. 5. [Definicje]
7) jednostce certyfikującej – należy przez to rozumieć niezależną od podmiotów wymienionych w pkt 2 jednostkę dokonującą certyfikacji, o której mowa w pkt 8;
8) certyfikacji – należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;
9) certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;
10) deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą;

## Slide 7: Ustawa o systemie zgodności
Art. 5. [Definicje]
11) akredytacji – należy przez to rozumieć uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań;
12) autoryzacji – należy przez to rozumieć zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji;
13) notyfikacji – należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności;
14) normach zharmonizowanych – należy przez to rozumieć normy krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich;

## Slide 8: Ustawa o systemie zgodności
Art. 5. [Definicje]
15) dyrektywach nowego podejścia – należy przez to rozumieć dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji;
16) zasadniczych wymaganiach – należy przez to rozumieć wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia;
17) szczegółowych wymaganiach – należy przez to rozumieć wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia lub w specyfikacjach technicznych;
18) specyfikacjach technicznych – należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

## Slide 9: Prawo ochrony środowiska
Art. 12.
1. Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są obowiązane,
z zastrzeżeniem ust. 2, do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw.
2. Jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

## Slide 10: Art. 147a. Obowiązek wykonania pomiarów wielkości emisji
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek przez: 1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223 i 1918) lub 2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 kontrola i weryfikacja spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) – w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani. 1a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonania są obowiązani, w tym pobieranie próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym. 1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do wykonywania pomiarów: 1) ilości pobieranej wody, do których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia; 2) wielkości emisji, do których jest obowiązana służba radiokomunikacyjna amatorska w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 37 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.). 2. Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego

## Slide 11: Art. 148. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 pomiary wielkości emisji ust. 1 i 2, oraz pomiarów ilości pobieranej wody, o których mowa w art. 147 pomiary wielkości emisji ust. 1, mając na uwadze potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji z niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów i kontroli ilości pobieranej wody. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone: 1) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów; 2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów; 3) zakres wykonywania niektórych pomiarów; 4) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 5) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów. 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zawarte wymaganie prowadzenia pomiarów w zależności odpowiednio od: 1) rodzaju instalacji albo urządzenia; 2) nominalnej wielkości emisji z instalacji albo urządzenia; 3) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. 4. Jeżeli obowiązek prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej wielkości emisji, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa substancje albo energie, których pomiar jest obowiązkowy. 5. Wymagań dotyczących okresowych pomiarów emisji nie ustanawia się, gdy są one określone w przepisach odrębnych.

## Slide 12: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Punkt 7.2
7.2.1 …,,Wybór i weryfikacja metod’’…
7.2.1.1 …,,Laboratorium powinno stosować właściwe metody i procedury dla całej działalności laboratoryjnej oraz, jeżeli jest to właściwe, do oceny niepewności pomiaru, jak również techniki statystyczne stosowane do analizy danych’’…
UWAGA …,, Wyrażenie ,, metoda’’ użyte w niniejszym dokumencie może być traktowane jako synonim terminu ,, procedura pomiarowa’’ zidentyfikowanego w ISO/IEC Gudie 99
Guide 2.6 (2.5)…,, procedura pomiarowa – szczegółowy opis pomiaru pozostający w zgodności z jedną lub więcej zasad pomiaru oraz z daną metodyką pomiarową, oparty na modelu pomiaru i zawierający sposób obliczeń niezbędnych do otrzymania wyniku pomiaru’’…

## Slide 13: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Guide 2.6 (2.5)
Uwaga 1 …,,Procedura pomiarowa jest zazwyczaj sprecyzowana w postaci dokumentu, na tyle szczegółowego, aby mierzący mógł wykonać pomiar.’’…
Uwaga 2 …,,Procedura pomiarowa może zawierać deklarację odnoszącą się do niepewności pomiaru docelowej.’’…
Uwaga 3 …,, Procedura pomiarowa jest czasem nazywana standardową procedurą pomiarową i w skrócie oznacza SOP.’’…

## Slide 14: PKN-ISO/IEC Guide 99:2010
Guide 2.7
Procedura pomiarowa odniesienia – procedura pomiarowa referencyjna
…,, procedura pomiarowa przyjęta jako ta, która zapewnia wyniki pomiarów odpowiednie do ich zamierzonego wykorzystania przy ocenie poprawności pomiaru wielkości zmierzonych otrzymanych za pomocą innych procedur pomiarowych dla wielkości tego samego rodzaju, przy wzorcowaniu lub wyznaczaniu właściwości materiałów odniesienia’’…

## Slide 15: Bilans – wybrane metody
Indeks chemicznego zapotrzebowania na tlen :
PN-ISO 6060:2006 –Polska Norma (miareczkowanie)
Jakość wody -- Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
Zakres
Podano metodę oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu, ChZT, wody. Ma ona zastosowanie do wody o wartości ChZT między 30 mg/l a 700 mg/l, zaś zawartość chlorków nie może przekraczać 1000 mg/l. Próbka wody odpowiadająca tym warunkom może być bezpośrednio użyta do analizy. Jeżeli wartość ChZT przekracza 700 mg/l, próbkę wody należy rozcieńczyć. W celu uzyskania najlepszej dokładności zaleca się, aby wartość ChZT mieściła sie w zakresie 300 mg/l do 600 mg/l

## Slide 16: Bilans – wybrane metody
Indeks chemicznego zapotrzebowania na tlen :
PN-ISO 15705:2005
Jakość wody -- Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) -- Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
Zakres
Podano metodę oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) z zastosowaniem szczelnych probówek. Oznaczanie ma charakter empiryczny i jest przydatne do badania wszelkich próbek wody, w tym wszystkich ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. Metoda ma zastosowanie do badania próbek nierozcieńczonych, o wartościach SP-ChZT do 1000 mg/l i stężeniu chlorków nieprzekraczającym 1000 mg/l. Próbki o większych wartościach SP-ChZT wymagają wstępnego rozcieńczenia

## Slide 17: Bilans – wybrane metody
Zasada metody. Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą
dichromianową polega na określeniu liczby miligramów dichromianu(VI) potasu
w przeliczeniu na O2 zużytego na utlenienie związków organicznych i niektórych
nieorganicznych obecnych w analizowanej wodzie lub ściekach. Utlenianie próbki
przeprowadzane jest w gorącym roztworze dichromianu(VI) potasu w kwasie siarkowym(VI),
wobec siarczanu(VI) srebra jako katalizatora. Chlorki maskuje się siarczanem(VI) rtęci.

## Slide 18: Bilans – wybrane metody
Odczynniki.
A. stężony kwas siarkowy(VI) H2SO4 cz.d.a.,
B. kwas siarkowy(VI) z katalizatorem (11g Ag2SO4 dodać do 1 dm3 kwasu siarkowego,
pozostawić na 2 dni),
C. 0,02 M roztwór wodny dichromianu(VI) potasu (K2Cr2O7 cz.d.a. rozetrzeć w moździerzu,
wysuszyć do stałej masy w temperaturze 105oC, odważyć 5,884 g i rozpuścić w wodzie
destylowanej w kolbie miarowej na 1 dm3),
D. 0,02 M roztwór wodny dichromianu(VI) potasu z siarczanem (VI) rtęci(II) (odważyć 20 g
HgSO4 cz.d.a., rozpuścić w 800 cm3 wody destylowanej, a następnie dodać 100 cm3 stęż.
H2SO4, ochłodzić i dodać 5,884 g K2Cr2O7 cz.d.a., wysuszonego jak wyżej i po rozpuszczeniu
uzupełnić wodą destylowaną do 1 dm3)

## Slide 19: Bilans – wybrane metody
E. ok. 0,06 M roztwór wodny soli Mohra (23,5 g FeSO4 · (NH4)2(SO4) · 6 H2O cz.d.a.
rozpuścić w wodzie destylowanej, dodać 20 cm3 kwasu siarkowego cz.d.a., ochłodzić
i uzupełnić wodą destylowaną do 1 dm3) ,
F. roztwór wodny ferroiny, wskaźnik (1,485 g 1,10-fenantroliny jednowodnej rozpuścić
w wodzie destylowanej, dodać 0,7 g siarczanu(VI) żelaza(II) i dopełnić wodą do 100 cm3)

## Slide 20: Bilans – wybrane metody
Mianowanie roztworu soli Mohra (E).
Do kolby stożkowej odmierzyć cylindrem 90 cm3 wody destylowanej oraz 27 cm3
H2SO4 (A), roztwór oziębić, dodać pipetą 10 cm3 roztworu dichromianu(VI) potasu (C), 5
kropli wskaźnika (F) i miareczkować roztworem soli Mohra (E) do zmiany zabarwienia od
pomarańczowej, poprzez zielono-niebieską do czerwono-brunatnej.
Stężenie molowe soli Mohra obliczyć ze wzoru:
CSM = 6 · V1 · C1 / V2
Gdzie: V1 – objętość roztworu K2Cr2O7 (cm3),
V2 - objętość roztworu soli Mohra (cm3),
C1 – stężenie roztworu K2Cr2O7 (mol/dm3)

## Slide 21: Bilans – wybrane metody
Oznaczenie z wodą destylowaną („ślepa próba”)
Do kolby okrągłodennej odmierzyć pipetą 10 cm3 wody destylowanej i 10 cm3
roztworu dichromianu(VI) potasu z siarczanem(VI) rtęci(II) (D). Następnie wlać po ściance
27 cm3 H2SO4 z Ag 2SO4 (B), wrzucić szczypcami kamyczek wrzenny i natychmiast połączyć
kolbę z chłodnicą zwrotną. Roztwór wymieszać i ogrzewać do wrzenia. Utrzymywać go
w stanie wrzenia przez 10 min, po czym odstawić płaszcz grzejny. Po 10 min od wyłączenia
ogrzewania spłukać chłodnicę 80 cm3 wody destylowanej i odłączyć kolbę od chłodnicy.
Zawartość kolby ochłodzić, dodać 5 kropli wskaźnika i miareczkować roztworem soli Mohra
(E).

## Slide 22: Bilans – wybrane metody
Oznaczenie wody badanej.
Oznaczenie wody badanej przeprowadzić jak oznaczenie ślepej próby, biorąc do
oznaczenia zamiast wody destylowanej wodę badaną.
Opracowanie wyników.
Wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu obliczyć ze wzoru:
ChZT = (V0 – V1) · CSM · 32000 · 1,5/6 · Vp
Gdzie:
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu, mgO2/dm3,
V0 – objętość roztworu soli Mohra zużyta na miareczkowanie ślepej próby, cm3,
V1 - objętość roztworu soli Mohra zużyta na miareczkowanie badanej wody, cm3,
Vp – objętość wody badanej, cm3,
CSM – stężenie roztworu soli Mohra, mol/dm3

## Slide 23: Bilans – wybrane metody
UWAGA!!!
DO ANALIZY SĄ STOSOWANE SUBSTANCJE ŻRĄCE, TOKSYCZNE I
KANCEROGENNE. OBOWIĄZKOWO PRACOWAĆ W OKULARACH,
STOSOWAĆ RĘKAWICE.

## Slide 24: Bilans – wybrane metody
Testy kuwetowe LCK: Minimalne ilości odczynników, maksymalne bezpieczeństwo.
Fabrycznie dozowane odczynniki dla maksymalnego bezpieczeństwa. Łatwy w użyciu z oceną fotometryczną, pakowany w pełni wyposażonej walizce. Oficjalnie zatwierdzone dla uzgodnionych limitów. Maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników dzięki zamkniętemu systemowi i małym ilościom odczynników.
Dokładne stężenia wzorów zatwierdzonych przez ISO
Bardzo dokładne
Fabrycznie dozowany i gotowy do użytku
Brak kontaktu z toksycznymi odczynnikami
Obsługa usuwania /recyklingu

## Slide 25: Bilans – wybrane metody
Polska norma 6060
1. Bardzo wysoka czystość odczynników
2.bardzo duża ilość – odpadów poreakcyjnych ( postronnie laboratorium utylizacja)
3. stosowanie mnóstwo toksycznych zawiązków
4. Stosowanie przez 8 godzina wody wodociągowej do ochłodzenia procesu
5. Zastosowanie mnóstwo szkła laboratoryjnego (zlewki, cylindry, kolby wielomiarowe, chłodnice zwrotne).
6. Energia elektryczna (praca kuchenek przez 8 godzin roboczych)
7. 1 analityk wykonujący tylko 1 oznaczenie (zatrudnienie dużej ilości pracowników w Laboratorium)
8. Inspekcja Pracy – rozbudowane ryzyka zawodowe
9. Pracodawca ciągłe wykonywanie badań emisji, i immisji
10. miareczkowanie
11. mycie szkła

## Slide 26: Bilans – wybrane metody
Polska norma 150705
1. Zakup gotowych metodyk testowych
2. zakup termostatu
3. producent odbiera odpady poreakcyjne
4. brak narażenia pracownika
5. analiza przebiegająca bez pracownika
6. łatwy odczyt wyniku
7. pracownik jest w stanie wykonać, bardzo dużą ilość innych analiz

## Slide 27
            …,,Dla Pracodawcy największy koszt, to jest koszt pracownika, stosowanie metod testowych pozwala na zatrudnienie mniejszej ilości pracowników’’…
            …,, Dla Pracownika, bezpieczniejsza, oraz łatwiejsza praca’’…
                Dziękuję za Uwagę